加替沙星原料药中N-亚硝基加替沙星分析方法
验证报告

|  | 部门/职务 | 姓名 | 签名 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 起草人 | 药物基因毒性杂质研究所/技术员 | 文 霞 |  |  |
| 审核人 | 药物基因毒性杂质研究所/组长 | 张文玲 |  |  |
| 批准人 | 授权签字人 | 田俊梅 |  |  |

文件目录

1.	概述	4

2.	目的	4

3.	参考文件、限度标准	4

3.1.	参考文件	4

3.2.	限度	4

3.3.	杂质信息	4

4.	物料及仪器信息	5

4.1.	供试品	5

4.2.	对照品	5

4.3.	仪器	6

4.4.	试剂	6

4.5.	色谱柱	6

5.	结果汇总	6

5.1.	验证结果汇总	6

5.2.	验证结论	8

6.	分析方法	8

7.	验证内容	10

7.1.	系统适用性	10

7.2.	专属性	11

7.3.	检测限与定量限	12

7.4.	线性与范围	13

7.5.	重复性	15

7.6.	中间精密度	16

7.7.	准确度	19

7.8.	溶液稳定性	21

7.9.	耐用性	22

8.	供试品检测	24

8.1.	溶液配制	24

8.2.	试验方法	24

8.3.	接受标准	25

8.4.	结果及结论	25

8.5.	相关图谱	25

9.	计算公式及修约原则	25

10.	偏差	26

11.	附件	26

12.	变更历史	27

# 概述

加替沙星原料药中N-亚硝基加替沙星分析方法（LC-MS/MS）由大连永达苏利药业有限公司委托山东大学淄博生物医药研究院开发并进行方法学验证，验证内容包括系统适用性、专属性、检测限与定量限、线性与范围、重复性、中间精密度、准确度、溶液稳定性及耐用性。

# 目的

对加替沙星原料药中N-亚硝基加替沙星分析方法进行验证，确保该分析方法在本实验室的测定系统下准确可靠。

# 参考文件、限度标准

## 参考文件

- 《中国药典》2025年版 四部 9101分析方法验证指导原则；

- 《中国药典》2025年版 四部通则 0431质谱法；

- 《中国药典》2025年版 四部 9306遗传毒性杂质控制指导原则；

- ICH Q2（R2）：分析方法验证；

- ICH M7（R2）：评估和控制药物中DNA反应性（致突变）杂质以限制潜在致癌风险。

## 限度

þ 客户提供的限度。

¨ 文献查询限度，文献或药典信息出处明确。

¨ 毒理数据查询后计算的限度。

## 杂质信息

表参考文件、限度标准-1 杂质信息列表

| 杂质名称 | CAS号 | 结构式 | 限度 |
| --- | --- | --- | --- |
| N-亚硝基加替沙星 | 3104323-45-4 |  | ≤ 3.75 ppm |

表参考文件、限度标准-2 限度计算列表

| 杂质名称 | 杂质限度 | 供试品溶液浓度（mg/ml） | 杂质限度浓度（ng/ml） |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

# 物料及仪器信息

## 供试品

表物料及仪器信息-3 供试品信息列表

| 样品名称 | 样品批号 | 委托单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 加替沙星 | DL001-20241201 | 大连永达苏利药业有限公司 | 验证批 |
| 加替沙星 | DL001-20241202 |  | 验证批 |
| 加替沙星 | DL001-20241203 |  | 验证批 |
| 加替沙星 | DL001-20241201（25℃ 60%RH） |  | 稳定性25度 |
| 加替沙星 | DL001-20241202（25℃ 60%RH） |  | 稳定性25度 |
| 加替沙星 | DL001-20241203（25℃ 60%RH） |  | 稳定性25度 |
| 加替沙星 | DL001-20241201（30℃ 65%RH） |  | 稳定性30度 |
| 加替沙星 | DL001-20241202（30℃ 65%RH） |  | 稳定性30度 |
| 加替沙星 | DL001-20241203（30℃ 65%RH） |  | 稳定性30度 |

## 对照品

表物料及仪器信息-4 对照品信息列表

| 名称 | 纯度 | 批号 | 生产厂家 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N-亚硝基加替沙星 | - | 20251001 | 湖北摩科生物科技有限公司 | 2028-10-11 |

## 仪器

表物料及仪器信息-5 仪器信息列表

| 仪器名称 | 型号 | 仪器编号 | 厂家 | 校验有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三重四极液质联用仪 | LCMS-8050 | ZBYY-002-0005 | 日本岛津公司 | 2027-04-06 |
| 纯水机 | Micro pure | ZBYY-016-0010 | 赛默飞世尔科技（中国）有限公司 | 2027-06-18 |
| 电子分析天平 | BT125D | ZBYY-014-0012 | 德国赛多利斯集团 | 2027-05-20 |
| 电子分析天平 | MSA6.6S-0CE-DM | ZBYY-014-0041 | 德国赛多利斯集团 | 2027-05-20 |

## 试剂

表物料及仪器信息-6 试剂信息列表

| 名称 | 级别 | 批号 | 厂家 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乙腈 | - | F25P8I212 | 赛默飞世尔科技（中国）有限公司 |
| 甲酸 | - | LEB0Z37 | 北京百灵威科技有限公司 |
| 纯化水 | - | — | 自制 |

## 色谱柱

表物料及仪器信息-7 色谱柱信息列表

| 色谱柱名称 | 色谱柱规格 | 序列号 | 厂家 | 固定相 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ACE Excel | 4.6mm×150mm,3μm | A240998910 | ACE | C18-AR |
| ACE Excel | 4.6mm×150mm,3μm | A210112161 | 广州菲罗门科学仪器有限公司 | C18-AR |

# 结果汇总

## 验证结果汇总

表结果汇总-8 验证结果汇总表

| 验证项目 | 接受标准 | 验证结论 |
| --- | --- | --- |
| 系统适用性 | 6针系统适用性溶液中，杂质保留时间RSD≤2.0%，峰面积RSD≤20.0%。 | 6针系统适用性溶液中，N-亚硝基加替沙星保留时间RSD为0.1%，小于2.0%；峰面积RSD为1.1%，小于20.0%；符合标准规定。 |
| 专属性 | 空白溶液在杂质峰附近无干扰；供试品溶液在杂质峰附近无干扰；对照品溶液和加标供试品溶液中杂质均正常出峰。 | 空白溶液在杂质峰附近无干扰峰；供试品溶液在杂质峰附近无干扰峰；对照品溶液和加标供试品溶液中杂质均出峰正常；符合标准规定。 |
| 检测限 | 检测限溶液信噪比S/N≥3。 | 检测限溶液中N-亚硝基加替沙星信噪比最小为22.26，大于3；检测限浓度为0.30ng/ml，相当于供试品中含量0.15ppm，占限度4%； 符合标准规定。 |
| 定量限 | 定量限溶液信噪比S/N≥10； 6次进样的峰面积RSD≤20.0%。 | N-亚硝基加替沙星定量限溶液中信噪比最小为39.40，大于10；定量限浓度为0.59ng/ml，相当于供试品中含量0.30ppm，占限度8%；定量限溶液6次进样的峰面积RSD为3.7%，小于20%；符合标准规定。 |
| 线性与范围 | 杂质在LOQ~200%限度范围内呈线性关系，相关系数r≥0.99，截距/100%浓度峰面积比值不大于20%，并进行残差分析。 | N-亚硝基加替沙星在浓度为0.59ng/ml~14.77ng/ml（相当于LOQ~200%限度浓度）范围内呈线性关系，线性回归方程为Y = 70881.0X + 2373.71，相关系数r为0.9996，大于0.99；截距/100%浓度峰面积比值为0.5%，小于20%；符合标准规定。 残差图显示，各点分布在零线两侧，线性关系可接受；本方法采用1/X^2加权线性回归模型。 |
| 重复性 | 6份加标供试品溶液中，杂质保留时间RSD≤2.0%，含量RSD≤20.0%；95%置信区间应在理论含量的70%~130%范围内。 | 6份加标供试品溶液中，N-亚硝基加替沙星保留时间RSD为0.1%，小于2.0%；含量RSD为1.4%，小于20.0%；含量95%置信区间为（3.520，3.630），占理论含量百分比为（93.867%，96.800%），在70%~130%范围内；符合标准规定。 |
| 中间精密度 | 6份加标供试品溶液中，杂质峰保留时间RSD≤2.0%，含量RSD≤20.0%；与重复性共12份加标供试品溶液中杂质含量RSD≤20.0%；95%置信区间应在理论含量的70%~130%范围内。 | 6份加标供试品溶液中，杂质保留时间RSD≤2.0%，含量RSD≤20.0%；95%置信区间应在理论含量的70%~130%范围内。 |
| 准确度 | 各浓度加标供试品溶液中杂质回收率均应在70%~130%范围内，且9针回收率RSD≤20.0%；95%置信区间应在70%~130%范围内。 | 各浓度加标供试品溶液中N-亚硝基加替沙星回收率在92.9%~98.4%之间，9针平均回收率为96%，均在70%~130%范围内；且9针回收率RSD为2.0%，小于20.0%；回收率95%置信区间为（94.90，98.00），在70%~130%范围内；符合标准规定。 |
| 溶液稳定性 | 对照品溶液和加标供试品溶液于冷藏（5℃）放置不同时间后杂质测得浓度与0h测得浓度比值在0.7~1.3范围内。 | N-亚硝基加替沙星对照品溶液、加标供试品溶液于冷藏（5℃）放置14.9h后，杂质测得浓度与0h测得浓度比值分别在0.71~1.01、0.85~1.03之间，在0.7~1.3范围内，符合标准规定。N-亚硝基加替沙星对照品溶液、加标供试品溶液于冷藏（5℃）放置14.9h稳定性良好。 |
| 耐用性 | 更换色谱柱后，空白溶液在杂质峰附近无干扰；供试品溶液在杂质峰附近无干扰；杂质线性系数r≥0.99；加标供试品溶液中杂质测得浓度与初始条件下测得浓度比值在0.7~1.3之间。 | 更换色谱柱后，空白溶液在N-亚硝基加替沙星峰附近无干扰；供试品溶液在N-亚硝基加替沙星峰附近无干扰；N-亚硝基加替沙星线性系数r分别为0.9996和0.9997，均大于0.99；加标供试品溶液中N-亚硝基加替沙星测得浓度与初始条件下测得浓度比值均为0.96，在0.7~1.3之间；符合标准规定；该方法耐用性良好。 |

## 验证结论

-

# 分析方法

表分析方法-9 方法参数列表

| 项目 |  | 参数 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 色谱 | 色谱柱 | ACE Excel 3 C18-AR 4.6×150mm，3μm |  |  |  | 柱温 |  | 40℃ |
|  | 流动相A | 水（含0.1%甲酸） |  |  |  |  |  |  |
|  | 流动相B | 乙腈（含0.1%甲酸） |  |  |  |  |  |  |
|  | 洗脱程序 | 时间（min） |  |  | 流动相A（%） | 流动相B（%） |  |  |
|  |  | 0.01 |  |  | 70 | 30 |  |  |
|  |  | 2.00 |  |  | 70 | 30 |  |  |
|  |  | 6.00 |  |  | 10 | 90 |  |  |
|  |  | 10.00 |  |  | 10 | 90 |  |  |
|  |  | 10.50 |  |  | 70 | 30 |  |  |
|  |  | 15.00 |  |  | 70 | 30 |  |  |
|  | 进样量 | 2 μl |  |  | 流速 | 0.5 ml/min |  |  |
|  | 洗针液 | 水-乙腈（50:50） |  |  | 进样盘温度 | 5℃ |  |  |
| 质谱 | 阀切换 |  |  | 7.9~10.0 min进入质谱，其余时间进入废液。 |  |  |  |  |
|  | MS采集时间 |  |  | 8.0~10.0 min |  |  |  |  |
|  | 正离子 MRM模式 |  | 离子选择事件 | N-亚硝基加替沙星 405.10>301.10，405.10>319.10。 |  |  |  |  |
|  | 电离化模式 |  |  |  | ESI |  |  |  |
|  | 接口温度 |  | 300℃ |  | DL温度 |  | 250℃ |  |
|  | 加热块温度 |  | 400℃ |  | 雾化气流量 |  | 3.0 L/min |  |
|  | 加热气流量 |  | 10.0 L/min |  | 干燥气流量 |  | 10.0 L/min |  |

备注：MS采集时间和切阀时间可根据出峰实际情况进行调整。

# 验证内容

## 系统适用性

    - 溶液配制

- 系统适用性溶液配制表

| 溶液名称 | 配制方法 |
| --- | --- |
| 溶剂 | 水（含0.1%甲酸）-乙腈（含0.1%甲酸）（5:5）。 |
| 0.1mol/L盐酸溶液 | 量取1mol/L盐酸溶液2ml，置20ml量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀，即得。 |
| 对照品贮备液（约1.5μg/ml） | 精密称取N-亚硝基加替沙星对照品2.057mg（纯度95.75%），置50ml量瓶中，先加0.1mol/L盐酸溶液5ml，再加溶剂溶解并稀释至刻度，摇匀；精密量取该溶液0.75ml，置20ml量瓶中，用溶剂稀释至刻度，摇匀，即得。 |
| 中间贮备液（约75ng/ml） | 精密量取对照品贮备液1.0ml，置20ml量瓶中，用溶剂稀释至刻度，摇匀，即得。 |
| 系统适用性溶液（约7.5ng/ml） | 精密量取中间贮备液1.0ml，置10ml量瓶中，用溶剂稀释至刻度，摇匀，即得。 |

    - 试验方法

精密吸取系统适用性溶液2μl，注入液质联用仪。重复进样6次，记录杂质峰的保留时间和峰面积。

    - 接受标准

6针系统适用性溶液中，杂质保留时间RSD≤2.0%，峰面积RSD≤20.0%。

    - 结果及结论

- 系统适用性试验结果表

| 名称 | N-亚硝基加替沙星 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 保留时间（min） | 峰面积 |
| 系统适用性溶液1 | 8.528 | 520757 |
| 系统适用性溶液2 | 8.531 | 510592 |
| 系统适用性溶液3 | 8.524 | 519688 |
| 系统适用性溶液4 | 8.525 | 523284 |
| 系统适用性溶液5 | 8.522 | 520804 |
| 系统适用性溶液6 | 8.530 | 527040 |
| RSD（n=6，%） | 0.1 | 1.1 |
| 结论 | 6针系统适用性溶液中，N-亚硝基加替沙星保留时间RSD为0.1%，小于2.0%；峰面积RSD为1.1%，小于20.0%；符合标准规定。 |  |

### 相关图谱

见附件：第01~06页。

## 专属性

### 溶液配制

- 专属性溶液配制表

| 溶液名称 | 配制方法 |
| --- | --- |
| 空白溶液（溶剂） | 水（含0.1%甲酸）-乙腈（含0.1%甲酸）（5:5）。 |
| 对照品溶液（约37.5ng/ml） | 见“系统适用性”项下系统适用性溶液的制备。 |
| 供试品溶液（约2mg/ml） | 精密称取供试品20.44mg，置10ml量瓶中，加溶剂溶解并稀释至刻度，摇匀，即得。 |
| 加标供试品溶液 | 精密称取供试品20.46mg，置10ml量瓶中，精密加入“系统适用性”项下中间贮备液1.0ml，再加溶剂溶解并稀释至刻度，摇匀，即得。 |

### 试验方法

精密吸取上述空白溶液、对照品溶液、供试品溶液和加标供试品溶液各2μl，注入液质联用仪，记录溶液中杂质的保留时间和峰面积。

### 接受标准

空白溶液在杂质峰附近无干扰；供试品溶液在杂质峰附近无干扰；对照品溶液和加标供试品溶液中杂质均正常出峰。

### 结果及结论

- 专属性试验结果表

| 杂质名称 | 溶液名称 | 保留时间（min） | 峰面积 |
| --- | --- | --- | --- |
| N-亚硝基加替沙星 | 空白溶液 | — | — |
|  | 对照品溶液 | 8.530 | 509068 |
|  | 供试品溶液 | 8.534 | 11824 |
|  | 加标供试品溶液 | 8.527 | 522598 |
| 结论 | 空白溶液在杂质峰附近无干扰峰；供试品溶液在杂质峰附近无干扰峰；对照品溶液和加标供试品溶液中杂质均出峰正常；符合标准规定。 |  |  |

### 相关图谱

见附件：第07~10页。

## 检测限与定量限

### 溶液配制

- 检测限与定量限溶液配制表

| 溶液名称 | 配制方法 |
| --- | --- |
| 溶剂 | 水（含0.1%甲酸）-乙腈（含0.1%甲酸）（5:5）。 |
| 检测限溶液（约0.30ng/ml，占限度4%） | 精密量取“系统适用性”项下系统适用性溶液0.4ml，置10ml量瓶中，用溶剂稀释至刻度，摇匀，即得。 |
| 定量限溶液（约0.60ng/ml，占限度8%） | 精密量取“系统适用性”项下系统适用性溶液0.8ml，置10ml量瓶中，用溶剂稀释至刻度，摇匀，即得。 |

### 试验方法

精密吸取检测限溶液、定量限溶液各2μl，注入液质联用仪，检测限溶液连续进样3次，定量限溶液连续进样6次，记录信噪比S/N，并计算定量限溶液6次进样峰面积的RSD。

### 接受标准

（1）检测限溶液信噪比S/N≥3。
（2）定量限溶液信噪比S/N≥10；6次进样的峰面积RSD≤20.0%。

### 结果及结论

- 检测限试验结果表

| 杂质名称 | S/N -1 | S/N -2 | S/N -3 | 检测限浓度（ng/ml） | 相当供试品中 含量（ppm） | 占限度百分比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N-亚硝基加替沙星 | 23.70 | 22.26 | 24.17 | 0.30 | 0.15 | 4 |
| 结论 | 检测限溶液中N-亚硝基加替沙星信噪比最小为22.26，大于3；检测限浓度为0.30ng/ml，相当于供试品中含量0.15ppm，占限度4%； 符合标准规定。 |  |  |  |  |  |

- N-亚硝基加替沙星-定量限试验结果表

| No. | 信噪比S/N | 峰面积 | 峰面积 RSD（%） | 定量限浓度（ng/ml） | 相当于供试品中含量（ppm） | 占限度百分比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 48.05 | 40535 | 3.7 | 0.59 | 0.30 | 8 |
| 2 | 42.44 | 39390 |  |  |  |  |
| 3 | 45.60 | 38835 |  |  |  |  |
| 4 | 39.40 | 38569 |  |  |  |  |
| 5 | 39.78 | 36289 |  |  |  |  |
| 6 | 41.07 | 39700 |  |  |  |  |
| 结论 | N-亚硝基加替沙星定量限溶液中信噪比最小为39.40，大于10；定量限浓度为0.59ng/ml，相当于供试品中含量0.30ppm，占限度8%；定量限溶液6次进样的峰面积RSD为3.7%，小于20%；符合标准规定。 |  |  |  |  |  |

### 相关图谱

见附件：第11~19页。

## 线性与范围

### 溶液配制

- 线性溶液配制表

| 溶液名称 | 配制方法 |
| --- | --- |
| C1~C5溶液 | 精密量取“系统适用性”项下的系统适用性溶液、中间贮备液适量，置10ml量瓶中，用水（含0.1%甲酸）-乙腈（含0.1%甲酸）（5:5）稀释至以下浓度。 溶液名称; 浓度（ng/ml）; 量取体积（μl）; 定容至（ml）; 目标溶液理论浓度（ng/ml）; 占限度浓度百分比（%）; 溶液名称. 系统适用性溶液; 7.5; 800; 10; 0.60; 8; C1（LOQ）. 中间贮备液; 75.0; 500; 10; 3.75; 50; C2. 1000; 10; 7.50; 100; C3. 1500; 10; 11.25; 150; C4. 2000; 10; 15.00; 200; C5. |

### 试验方法

精密吸取上述线性溶液各2μl，依次注入液质联用仪，记录色谱峰面积。以各线性溶液浓度对每个浓度点峰面积作回归曲线，计算回归方程及相关系数。

### 接受标准

杂质在LOQ~200%限度范围内呈线性关系，相关系数r≥0.99，截距/100%浓度峰面积比值不大于20%，并进行残差分析。

### 结果及结论

- N-亚硝基加替沙星-线性与范围试验结果表

| 溶液名称 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实际浓度（ng/ml） | 0.59 | 3.69 | 7.39 | 11.08 | 14.77 |
| 峰面积 | 44316 | 260175 | 509875 | 796357 | 1082330 |
| 回归曲线图 | - |  |  |  |  |
| 线性回归方程 | Y = 70881.0X + 2373.71 |  |  |  |  |
| 线性相关系数 | 0.9996 | 截距/100%浓度峰面积 | 0.5 |  |  |
| 预测峰面积 | 44194 | 263925 | 526184 | 787735 | 1049286 |
| 残差 | 122 | -3750 | -16309 | 8622 | 33044 |
| 残差图 |  |  |  |  |  |
| 结论 | N-亚硝基加替沙星在浓度为0.59ng/ml~14.77ng/ml（相当于LOQ~200%限度浓度）范围内呈线性关系，线性回归方程为Y = 70881.0X + 2373.71，相关系数r为0.9996，大于0.99；截距/100%浓度峰面积比值为0.5%，小于20%；符合标准规定。 残差图显示，各点分布在零线两侧，线性关系可接受；本方法采用1/X^2加权线性回归模型。 |  |  |  |  |

### 相关图谱

见附件：第20~24页。

## 重复性

### 溶液配制

- 重复性溶液配制表

| 溶液名称 | 配制方法 |
| --- | --- |
| 溶剂 | 水（含0.1%甲酸）-乙腈（含0.1%甲酸）（5:5）。 |
| 线性溶液 | 见“线性与范围”项下线性溶液的制备。 |
| 加标供试品溶液 | 取供试品约20mg，精密称定，置10ml量瓶中，精密加入“系统适用性”项下中间贮备液1.0ml，再加溶剂溶解并稀释至刻度，摇匀，即得。同法配制6份。称样量分别为20.32mg、20.30mg、20.33mg、20.19mg、20.15mg、20.08mg。 |

### 试验方法

精密吸取上述溶液各2μl，注入液质联用仪，记录杂质峰保留时间及峰面积，以标准曲线法计算杂质的含量及RSD。

### 接受标准

6份加标供试品溶液中，杂质保留时间RSD≤2.0%，含量RSD≤20.0%；95%置信区间应在理论含量的70%~130%范围内。

### 结果及结论

- N-亚硝基加替沙星-重复性试验结果表

| No. | 称样量（mg） | 保留时间（min） | 峰面积 | 测得浓度（ng/ml） | 相当供试品中含量（ppm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20.32 | 8.523 | 517953 | 7.27 | 3.58 |
| 2 | 20.30 | 8.520 | 508846 | 7.15 | 3.52 |
| 3 | 20.33 | 8.520 | 524994 | 7.37 | 3.63 |
| 4 | 20.19 | 8.518 | 520986 | 7.32 | 3.63 |
| 5 | 20.15 | 8.522 | 511891 | 7.19 | 3.57 |
| 6 | 20.08 | 8.519 | 503535 | 7.07 | 3.52 |
| RSD（n=6，%） |  | 0.1 |  |  | 1.4 |
| 95%置信区间（ppm） |  | （3.520，3.630） |  |  |  |
| 占理论含量百分比（%） |  | （93.867，96.800） |  |  |  |
| 结论 |  | 6份加标供试品溶液中，N-亚硝基加替沙星保留时间RSD为0.1%，小于2.0%；含量RSD为1.4%，小于20.0%；含量95%置信区间为（3.520，3.630），占理论含量百分比为（93.867%，96.800%），在70%~130%范围内；符合标准规定。 |  |  |  |

### 相关图谱

见附件：第25~30页。

## 中间精密度

### 溶液配制

由技术员B在不同日期，重新配制线性溶液和6份100%加标供试品溶液，配制步骤如下：

- 中间精密度溶液配制表

| 溶液名称 | 配制方法 |
| --- | --- |
| 溶剂 | 水（含0.1%甲酸）-乙腈（含0.1%甲酸）（5:5）。 |
| 0.1mol/L盐酸溶液 | 量取1mol/L盐酸溶液2ml，置20ml量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀，即得。 |
| 对照品贮备液（约1.5μg/ml） | 精密称取N-亚硝基加替沙星对照品2.083mg（纯度95.75%），置50ml量瓶中，先加0.1mol/L盐酸溶液5ml，再加溶剂溶解并稀释至刻度，摇匀；精密量取该溶液0.75ml，置20ml量瓶中，用溶剂稀释至刻度，摇匀，即得。 |
| 中间贮备液（约75ng/ml） | 精密量取对照品贮备液1.0ml，置20ml量瓶中，用溶剂稀释至刻度，摇匀，即得。 |
| 线性溶液 | 精密量取C3溶液或中间贮备液适量，置10ml量瓶中，用溶剂稀释至以下浓度。 溶液名称; 量取体积（μl）; 定容至（ml）; 目标溶液理论浓度（ng/ml）; 占限度浓度百分比（%）; 名称. C3; 800; 10; 0.60; 8; C1. 中间贮备液; 500; 10; 3.75; 50; C2. 1000; 10; 7.50; 100; C3. 1500; 10; 11.25; 150; C4. 2000; 10; 15.00; 200; C5. |
| 加标供试品溶液 | 取供试品约20mg，精密称定，置10ml量瓶中，精密加入中间贮备液1.0ml，再加溶剂溶解并稀释至刻度，摇匀，即得。同法配制6份。称样量分别为20.15mg、20.30mg、20.28mg、20.15mg、20.34mg、20.11mg。 |

### 试验方法

6份加标供试品溶液中，杂质峰保留时间RSD≤2.0%，含量RSD≤20.0%；与重复性共12份加标供试品溶液中杂质含量RSD≤20.0%；95%置信区间应在理论含量的70%~130%范围内。

### 接受标准

6份加标供试品溶液中，杂质保留时间RSD≤2.0%，含量RSD≤20.0%；95%置信区间应在理论含量的70%~130%范围内。

### 结果及结论

- N-亚硝基加替沙星中间精密度-线性试验结果表

| 溶液名称 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配制浓度（ng/ml） | 0.60 | 3.74 | 7.48 | 11.22 | 14.96 |
| 峰面积 | 38401 | 240985 | 483286 | 696073 | 918987 |
| 回归曲线图 |  |  |  |  |  |
| 线性回归方程 | Y = 62972.8X + 742.235 |  |  |  |  |
| 线性相关系数 | 0.9997 |  | 截距/100%浓度峰面积 |  | 0.2 |
| 预测峰面积 | 38526 | 236261 | 471779 | 707297 | 942815 |
| 残差 | -125 | 4724 | 11507 | -11224 | -23828 |
| 残差图 |  |  |  |  |  |

- N-亚硝基加替沙星-中间精密度-加标供试品试验结果表

| 人员/日期 | No. |  | 称样量 （mg） | 保留时间（min） | 峰面积 | 测得浓度（ng/ml） | 相当供试品中含量（ppm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术员A | 1 |  | 20.32 | 8.523 | 517953 | 7.27 | 3.58 |
|  | 2 |  | 20.30 | 8.520 | 508846 | 7.15 | 3.52 |
|  | 3 |  | 20.33 | 8.520 | 524994 | 7.37 | 3.63 |
|  | 4 |  | 20.19 | 8.518 | 520986 | 7.32 | 3.63 |
|  | 5 |  | 20.15 | 8.522 | 511891 | 7.19 | 3.57 |
|  | 6 |  | 20.08 | 8.519 | 503535 | 7.07 | 3.52 |
| 技术员A | RSD（n=6，%） |  |  | 0.1 | 0.1 | — | 1.4 |
| 技术员B | 1 | 20.15 |  | 8.523 | 452153 | 7.17 | 3.56 |
|  | 2 | 19.96 |  | 8.518 | 435590 | 6.91 | 3.46 |
|  | 3 | 20.28 |  | 8.521 | 440497 | 6.98 | 3.44 |
|  | 4 | 20.15 |  | 8.517 | 445440 | 7.06 | 3.50 |
|  | 5 | 20.34 |  | 8.520 | 449285 | 7.12 | 3.50 |
|  | 6 | 20.11 |  | 8.522 | 441508 | 7.00 | 3.48 |
| 技术员B | RSD（n=6，%） |  |  | 0.1 | 0.1 | — | 1.2 |
| 技术员B | 95%置信区间 （n=6，ppm） |  |  | （3.450，3.530） |  |  |  |
| 技术员B | 占理论含量百分比（n=6，%） |  |  | （92.000，94.133） |  |  |  |
| RSD（n=12，%） |  |  |  | 1.8 |  |  |  |
| 95%置信区间（n=12，ppm） |  |  |  | （3.493，3.5720） |  |  |  |
| 占理论含量百分比（n=12，%） |  |  |  | （93.148，95.252） |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |  |

### 相关图谱

见附件：第31~41页。

## 准确度

### 溶液配制

- 准确度溶液配制表

| 溶液名称 | 配制方法 |
| --- | --- |
| 溶剂 | 水（含0.1%甲酸）-乙腈（含0.1%甲酸）（5:5）。 |
| 线性溶液 | 见“线性与范围”项下线性溶液的制备。 |
| 供试品溶液 | 取供试品约20mg，精密称定，置10ml量瓶中，加溶剂溶解并稀释至刻度，摇匀，即得。同法配制3份。称样量分别为20.38 mg、20.23 mg、20.31 mg。 |
| LOQ加标供试品溶液 | 取供试品约20mg，精密称定，置10ml量瓶中，精密加入“系统适用性”项下系统适用性溶液0.8ml，再加溶剂溶解并稀释至刻度，摇匀，即得。同法配制3份。称样量分别为20.12 mg、20.11 mg、20.28 mg。 |
| 100%加标供试品溶液 | 见“重复性”项下前三份100%加标供试品溶液的配制。 |
| 150%加标供试品溶液 | 取供试品约20mg，精密称定，置10ml量瓶中，精密加入“系统适用性”项下中间贮备液1.5ml，再加溶剂溶解并稀释至刻度，摇匀，即得。同法配制3份。称样量分别为20.26 mg、20.34 mg、20.04mg。 |

### 试验方法

各浓度加标供试品溶液中杂质回收率均应在70%~130%范围内，且9针回收率RSD≤20.0%；95%置信区间应在70%~130%范围内。

### 接受标准

各浓度加标供试品溶液中杂质回收率均应在70%~130%范围内，且9针回收率RSD≤20.0%；95%置信区间应在70%~130%范围内。

### 结果及结论

- 供试品试验结果表

| 杂质名称 | No. | 称样量 （mg） | 峰面积 | 测得浓度（ng/ml） | 含量（ppm） | 平均含量（ppm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N-亚硝基加替沙星 | 1 | 20.38 | 10858 | 0.12 | 0.06 | 0.05 |
| N-亚硝基加替沙星 | 2 | 20.23 | 10381 | 0.11 | 0.05 | 0.05 |
| N-亚硝基加替沙星 | 3 | 20.31 | 8836 | 0.09 | 0.04 | 0.05 |

- N-亚硝基加替沙星-准确度试验结果表

| 溶液 名称 | No. | 称样量（mg） | 测得浓度（ng/ml） | 测得量 （ng） | 空白量（ng） | 加入量（ng） | 回收率 （%） | 平均值（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOQ加标 | 1 | 20.12 | 0.68 | 6.80 | 1.01 | 5.91 | 98.0 | 97 |
|  | 2 | 20.11 | 0.67 | 6.70 | 1.01 |  | 96.3 |  |
|  | 3 | 20.28 | 0.68 | 6.80 | 1.01 |  | 98.0 |  |
| 100%加标 | 1 | 20.32 | 7.27 | 72.70 | 1.02 | 73.86 | 97.0 |  |
|  | 2 | 20.30 | 7.15 | 71.50 | 1.02 |  | 95.4 |  |
|  | 3 | 20.33 | 7.37 | 73.70 | 1.02 |  | 98.4 |  |
| 150%加标 | 1 | 20.27 | 10.52 | 105.20 | 1.01 | 110.79 | 94.0 | 95 |
|  | 2 | 20.34 | 10.39 | 103.90 | 1.02 |  | 92.9 |  |
|  | 3 | 20.04 | 10.96 | 109.60 | 1.00 |  | 98.0 |  |
| 平均回收率（n=9，%） |  |  | 96 |  |  |  |  |  |
| RSD（n=9，%） |  |  | 2.0 |  |  |  |  |  |
| 95%置信区间（%） |  |  | （94.90，98.00） |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 各浓度加标供试品溶液中N-亚硝基加替沙星回收率在92.9%~98.4%之间，9针平均回收率为96%，均在70%~130%范围内；且9针回收率RSD为2.0%，小于20.0%；回收率95%置信区间为（94.90，98.00），在70%~130%范围内；符合标准规定。 |  |  |  |  |  |

### 相关图谱

见附件：第42~53页。

## 溶液稳定性

### 溶液配制

- 溶液稳定性配制表

| 溶液名称 | 配制方法 |
| --- | --- |
| 对照品溶液 | 见“系统适用性”项下系统适用性溶液的制备。 |
| 加标供试品溶液 | 见“专属性”项下加标供试品溶液的制备。 |

### 试验方法

分别于冷藏（5℃）放置不同时间后，取对照品溶液、加标供试品溶液各2μl，注入液质联用仪，记录峰面积和浓度。

### 接受标准

对照品溶液和加标供试品溶液于冷藏（5℃）放置不同时间后杂质测得浓度与0h测得浓度比值在0.7~1.3范围内。

### 结果及结论

- 溶液稳定性结果表

| 杂质 | 时间 | 对照品溶液 |  | 加标供试品溶液 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度（ng/ml） | 与0h比值 | 浓度（ng/ml） | 与0h比值 |
| N-亚硝基加替沙星 | 0h | 7.29 | - | 7.15 | - |
|  | 3.3h | 7.39 | 1.01 | 7.34 | 1.03 |
|  | 5.9h | 7.28 | 1.00 | 7.15 | 1.00 |
|  | 9.3h | 6.88 | 0.94 | 7.10 | 0.99 |
|  | 12.4h | 6.60 | 0.91 | 6.80 | 0.95 |
|  | 14.9h | 5.26 | 0.71 | 6.23 | 0.85 |
| 结论 | N-亚硝基加替沙星对照品溶液、加标供试品溶液于冷藏（5℃）放置14.9h后，杂质测得浓度与0h测得浓度比值分别在0.71~1.01、0.85~1.03之间，在0.7~1.3范围内，符合标准规定。N-亚硝基加替沙星对照品溶液、加标供试品溶液于冷藏（5℃）放置14.9h稳定性良好。 |  |  |  |  |

### 相关图谱

见附件：第54~63页。

## 耐用性

### 溶液配制

- 耐用性溶液配制表

| 名称 | 溶液配制 |
| --- | --- |
| 空白溶液（溶剂） | 水（含0.1%甲酸）-乙腈（含0.1%甲酸）（5:5）。 |
| 线性溶液 | 见“中间精密度”项下线性溶液的制备。 |
| 供试品溶液 | 精密称取供试品20.48mg，置10ml量瓶中，加溶剂溶解并稀释至刻度，摇匀，即得。 |
| 加标供试品溶液 | 见“中间精密度”项下第一份100%加标供试品溶液的制备。 |

### 试验过程

更换同品牌同型号不同序列号的色谱柱，取空白溶液、线性溶液、供试品溶液、加标供试品溶液各2μl，依次注入液质联用仪，记录色谱图。

### 接受标准

更换色谱柱后，空白溶液在杂质峰附近无干扰；供试品溶液在杂质峰附近无干扰；杂质线性系数r≥0.99；加标供试品溶液中杂质测得浓度与初始条件下测得浓度比值在0.7~1.3之间。

### 结果及结论

- N-亚硝基加替沙星-耐用性试验结果表

| 溶液名称 | 色谱柱1（SN：03273829015191） | 色谱柱2（SN：04113128725113） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 空白溶液 | 无干扰 | 无干扰 |  |
| 供试品溶液 | 无干扰 | 无干扰 |  |
| 线性方程 | Y = 70881.0X + 2373.71 | Y = 62972.8X + 742.235 |  |
| 线性系数 | 0.9996 | 0.9997 |  |
| 加标溶液浓度（ng/ml） | 7.34 | 7.06 |  |
| 浓度比值 | 0.96 | 0.96 |  |
| 结论 | 更换色谱柱后，空白溶液在N-亚硝基加替沙星峰附近无干扰；供试品溶液在N-亚硝基加替沙星峰附近无干扰；N-亚硝基加替沙星线性系数r分别为0.9996和0.9997，均大于0.99；加标供试品溶液中N-亚硝基加替沙星测得浓度与初始条件下测得浓度比值均为0.96，在0.7~1.3之间；符合标准规定；该方法耐用性良好。 |  |  |

综上，更换色谱柱后，空白溶液在杂质峰附近无干扰峰；供试品溶液在杂质峰附近无干扰峰；杂质线性系数r均大于0.99；加标供试品溶液中杂质测得浓度与初始条件下测得浓度比值在0.88~0.99范围内，在0.7~1.3之间；符合标准规定；该方法耐用性良好。

### 相关图谱

见附件：第64~79页。

# 供试品检测

## 溶液配制

表供试品检测-10 供试品检测溶液配制表

| 溶液名称 | 配制方法 |
| --- | --- |
| 空白溶液（溶剂） | 水（含0.1%甲酸）-乙腈（含0.1%甲酸）（5:5）。 |
| 0.1mol/L盐酸溶液 | 见“中间精密度”项下0.1mol/L盐酸溶液的制备。 |
| 对照品贮备液（约1.5μg/ml） | 见“中间精密度”项下对照品贮备液的制备。 |
| 中间贮备液（约75ng/ml） | 见“中间精密度”项下中间贮备液的制备。 |
| 线性溶液 | 见“中间精密度”项下线性溶液的制备。 |
| 检测限溶液 | 精密量取C3溶液0.4ml，置10ml量瓶中，用溶剂稀释至刻度，摇匀，即得。 |
| 供试品溶液 | 取供试品约20mg，精密称定，置10ml量瓶中，加溶剂溶解并稀释至刻度，摇匀，即得。 名称; 批号; 称样量（mg）. 加替沙星; DL001-20241201; 20.31-0.00=20.31. DL001-20241202; 20.19-0.02=20.17. DL001-20241203; 20.28-0.00=20.28. DL001-20241201（25℃ 60%RH）; 20.24-0.12=20.12. DL001-20241202（25℃ 60%RH）; 20.21-0.03=20.18. DL001-20241203（25℃ 60%RH）; 20.30-0.00=20.30. DL001-20241201（30℃ 65%RH）; 20.03-0.00=20.03. DL001-20241202（30℃ 65%RH）; 20.29-0.00=20.29. DL001-20241203（30℃ 65%RH）; 20.32-0.00=20.32. |

## 试验方法

精密吸取上述溶液各2μl，依次注入液质联用仪，记录各溶液测得浓度，并计算含量。

## 接受标准

表供试品检测-11 可接受标准表

| 溶液 | 进样针数 | 接受标准 |
| --- | --- | --- |
| 空白溶液 | ≥1针 | 空白溶液在杂质峰附近无干扰。 |
| 空白溶液 | ≥1针 | 空白溶液在杂质峰附近无干扰。 |
| 检测限溶液 | 1针 | 杂质信噪比≥3。 |
| 线性溶液 | 各1针 | 杂质的线性相关系数r≥0.99。 |
| 供试品溶液 | 1针 | 供试品中含N-亚硝基加替沙星不得过3.75ppm。 |

## 结果及结论

表供试品检测-12 检测结果表

| 溶液 | 结果 |
| --- | --- |
| - |  |
| 供试品溶液 |  |
| 结论 |  |

## 相关图谱

见附件：第80~90页。

# 计算公式及修约原则

（1）杂质含量（ng/mg）= C×V /M

式中，C：标准曲线计算得到的杂质浓度（ng/ml）；

V：供试品的稀释体积（ml），即10ml；

M：称取原料药的质量（mg）。

（2）回收率（%）=（测得量﹣空白量）/加入量×100%

测得量（ng）=标准曲线计算浓度（ng/ml）×稀释体积（ml），即10ml；

空白量（ng）=供试品平均含量（ng/mg）×加标供试品的称样量（mg）；

加入量（ng）=加入对照品溶液或中间贮备液的浓度（ng/ml）×加入体积（ml）。

（3）残差=实际峰面积-预测峰面积；

预测峰面积=ax+b；

式中，a=线性方程的斜率，b为截距，x为配制浓度。

（4）置信区间计算公式：

x±t1−α2，df×Sn

式中，x：数据平均值；

n：样本量（重复性为6，准确度为9，中间精密度为12）；

df：自由度，n-1；

S：标准差；

t1−α2，df：当标准差S具有df自由度，且置信水平为1-α（95%置信区间）时t分布的1-α2分位数。

（5）修约原则

相关系数r：只舍不进，保留至小数点后四位数；

RSD：只进不舍，保留至小数点后一位数；

其他数值的修约均按照四舍六入五留双，并保留至和接受标准位数一致；若限度为整数，测得含量可保留至小数点后一位数。

# 偏差

无。

# 附件

加替沙星原料药中N-亚硝基加替沙星分析方法
验证方案图谱。

# 变更历史

| 版本号 | 主要变更描述 | 生效日期 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 新文件 |  |