〔LIMS〕中〔LIMS〕杂质

分析方法验证报告

|  | 部门/职务 | 姓名 | 签名 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 起草人 | 〔审批〕 | 〔审批〕 | 〔审批〕 | 〔审批〕 |
| 审核人 | 〔审批〕 | 〔审批〕 | 〔审批〕 | 〔审批〕 |
| 批准人 | 〔审批〕 | 〔审批〕 | 〔审批〕 | 〔审批〕 |

目 录

1. 概述	4

2. 目的	4

3. 参考文件、限度标准	4

3.1. 参考文件	4

3.2. 限度	4

3.3. 杂质信息	4

4. 物料及仪器信息	5

4.1. 供试品	5

4.2. 对照品	5

4.3. 仪器	5

4.4. 色谱柱	6

4.5. 试剂	6

5. 结果汇总	6

5.1. 验证结果汇总	6

5.2. 验证结论	7

6. 分析方法	8

7. 验证内容	9

7.1. 系统适用性	9

7.2. 专属性	10

7.3. 检测限与定量限	11

7.4. 线性与范围	12

7.5. 重复性	14

7.6. 中间精密度	15

7.7. 准确度	18

7.8. 溶液稳定性	20

7.9. 耐用性	21

8. 供试品检测	22

8.1. 溶液配制	22

8.2. 试验过程	22

8.3. 可接受标准	22

8.4. 结果及结论	23

8.5. 相关图谱	23

9. 计算公式	23

10. 偏差	24

11. 附件	24

12. 变更历史	25

- 概述

〔LIMS〕中〔LIMS〕杂质分析方法（LC-MS/MS）由〔LIMS〕委托山东大学淄博生物医药研究院开发并进行方法学验证。验证内容包括系统适用性、专属性、检测限与定量限、线性与范围、重复性、中间精密度、准确度、溶液稳定性及耐用性。

- 目的

〔LIMS〕中〔LIMS〕杂质分析方法进行验证，确保该分析方法在本实验室的测定系统下准确可靠。

- 参考文件、限度标准

  - 参考文件

- 《中国药典》2025年版 四部 9101分析方法验证指导原则；

- 《中国药典》2025年版 四部通则 0431质谱法；

- 《中国药典》2025年版 四部 9306遗传毒性杂质控制指导原则；

- ICH Q2（R2）：分析方法验证；

- ICH M7（R2）：评估和控制药物中DNA反应性（致突变）杂质以限制潜在致癌风险。

  - 限度

客户提供的限度。

文献查询限度，文献或药典信息出处明确。

毒理数据查询后计算的限度。

  - 杂质信息

表3-1  杂质信息列表

| 杂质名称 | CAS号 | 结构式 | 限度（ppm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 〔LIMS〕 | 〔LIMS〕 | 〔LIMS〕 | 〔LIMS〕 |

表3-2  限度计算列表

| 杂质名称 | AI值 （ng/day） | 最大日剂量 （mg/day） | 杂质限度 （ppm） | 供试品溶液中 API浓度（mg/ml） | 杂质限度浓度（ng/ml） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 〔LIMS〕 | 〔LIMS〕 | 〔LIMS〕 | 〔LIMS〕 | 〔LIMS〕 | 〔LIMS〕 |

- 物料及仪器信息

  - 供试品

表4-1  供试品信息列表

| 样品名称 | 样品批号 | 规格 | 委托单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 〔LIMS〕 | 〔LIMS〕 | 〔LIMS〕 | 〔LIMS〕 | 〔LIMS〕 |
|  | 〔LIMS〕 |  |  | 〔LIMS〕 |
|  | 〔LIMS〕 |  |  | 〔LIMS〕 |
| 〔LIMS〕 | 〔LIMS〕 |  |  | 〔LIMS〕 |
|  | 〔LIMS〕 |  |  | 〔LIMS〕 |
|  | 〔LIMS〕 |  |  | 〔LIMS〕 |
| 〔LIMS〕 | 〔LIMS〕 |  |  | 〔LIMS〕 |
|  | 〔LIMS〕 |  |  | 〔LIMS〕 |
|  | 〔LIMS〕 |  |  | 〔LIMS〕 |

  - 对照品

表4-2  对照品信息列表

| 名称 | 含量 | 批号 | 生产厂家 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 〔LIMS〕 | 〔LIMS〕 | 〔LIMS〕 | 〔LIMS〕 | 〔LIMS〕 |

  - 仪器

表 4-3  仪器信息列表

| 仪器名称 | 型号 | 仪器编号 | 厂家 | 校验有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 〔LIMS〕 | 〔LIMS〕 | 〔LIMS〕 | 〔LIMS〕 | 〔LIMS〕 |
| 〔LIMS〕 | 〔LIMS〕 | 〔LIMS〕 | 〔LIMS〕 | 〔LIMS〕 |
| 〔LIMS〕 | 〔LIMS〕 | 〔LIMS〕 | 〔LIMS〕 | 〔LIMS〕 |
| 〔LIMS〕 | 〔LIMS〕 | 〔LIMS〕 | 〔LIMS〕 | 〔LIMS〕 |

  - 色谱柱

表4-4  色谱柱信息列表

| 色谱柱名称 | 色谱柱规格 | 序列号 | 厂家 | 固定相 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 〔LIMS〕 | 〔LIMS〕 | 〔LIMS〕 | 〔LIMS〕 | 〔LIMS〕 |
| 〔LIMS〕 | 〔LIMS〕 | 〔LIMS〕 | 〔LIMS〕 | 〔LIMS〕 |

  - 试剂

表4-5  试剂信息列表

| 名称 | 级别 | 批号 | 厂家 |
| --- | --- | --- | --- |
| 〔LIMS〕 | 〔LIMS〕 | 〔LIMS〕 | 〔LIMS〕 |
| 〔LIMS〕 | 〔LIMS〕 | 〔LIMS〕 | 〔LIMS〕 |
| 〔LIMS〕 | 〔LIMS〕 | 〔LIMS〕 | 〔LIMS〕 |

- 结果汇总

  - 验证结果汇总

表5-1  验证结果汇总表

| 验证项目 | 接受标准 | 验证结论 |
| --- | --- | --- |
| 系统适用性 | 6针系统适用性溶液中，杂质峰保留时间RSD≤2.0%，峰面积RSD≤20.0%。 | 〔计算〕 |
| 专属性 | 空白溶液在杂质峰附近无干扰；供试品溶液在杂质峰附近无干扰；对照品溶液和加标供试品溶液中杂质均出峰正常。 | 〔计算〕 |
| 检测限 | 检测限溶液信噪比S/N≥3。 | 〔计算〕 |
| 定量限 | 定量限溶液信噪比S/N≥10； 6针定量限溶液峰面积RSD≤20.0%。 | 〔计算〕 |
| 线性与范围 | 杂质在LOQ~200%限度范围内呈线性关系，相关系数r≥0.99，截距/100%浓度峰面积比值不大于20%，并进行残差分析。 | 〔计算〕 |
| 重复性 | 6份加标供试品溶液中，杂质保留时间RSD≤2.0%，含量RSD≤20.0%；95%置信区间应在理论含量的70%~130%范围内。 | 〔计算〕 |
| 中间精密度 | 6份加标供试品溶液中，杂质峰保留时间RSD≤2.0%，含量RSD≤20.0%；与重复性共12份加标供试品溶液中杂质含量RSD≤20.0%；95%置信区间应在理论含量的70%~130%范围内。 | 〔计算〕 |
| 准确度 | 各浓度加标供试品溶液中杂质回收率均应在70%~130%范围内，且9针回收率RSD≤20.0%；95%置信区间应在70%~130%范围内。 | 〔计算〕 |
| 溶液稳定性 | 对照品溶液、加标供试品溶液于冷藏（5℃）放置不同时间后，杂质测得浓度与0h测得浓度比值在0.7~1.3范围内。 | 〔计算〕 |
| 耐用性 | 更换色谱柱后，空白溶液在杂质峰附近无干扰，供试品溶液在杂质峰附近无干扰；杂质线性系数r≥0.99；加标供试品溶液中杂质测得浓度与初始条件下测得浓度比值在0.7~1.3之间。 | 〔计算〕 |

  - 验证结论

验证结果表明，本方法的系统适用性、专属性、检测限与定量限、线性与范围、重复性、中间精密度、准确度、溶液稳定性及耐用性均符合验证要求，该方法适用于〔LIMS〕中〔LIMS〕杂质的测定。

- 分析方法

表6-1  仪器参数列表

| 项目 |  | 参数 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 色谱 | 〔方法〕 | 〔方法〕 |  |  |  | 〔方法〕 |  | 〔方法〕 |
|  | 〔方法〕 | 〔方法〕 |  |  |  |  |  |  |
|  | 〔方法〕 | 〔方法〕 |  |  |  |  |  |  |
|  | 〔方法〕 | 〔方法〕 |  |  | 〔方法〕 | 〔方法〕 |  |  |
|  |  | 〔方法〕 |  |  | 〔方法〕 | 〔方法〕 |  |  |
|  |  | 〔方法〕 |  |  | 〔方法〕 | 〔方法〕 |  |  |
|  |  | 〔方法〕 |  |  | 〔方法〕 | 〔方法〕 |  |  |
|  |  | 〔方法〕 |  |  | 〔方法〕 | 〔方法〕 |  |  |
|  |  | 〔方法〕 |  |  | 〔方法〕 | 〔方法〕 |  |  |
|  |  | 〔方法〕 |  |  | 〔方法〕 | 〔方法〕 |  |  |
|  | 〔方法〕 | 〔方法〕 |  |  | 〔方法〕 | 〔方法〕 |  |  |
|  | 〔方法〕 | 〔方法〕 |  |  | 〔方法〕 | 〔方法〕 |  |  |
| 质谱 | 〔方法〕 |  |  | 〔方法〕 |  |  |  |  |
|  | 〔方法〕 |  |  | 〔方法〕 |  |  |  |  |
|  | 〔方法〕 |  | 〔方法〕 | 〔方法〕 |  |  |  |  |
|  | 〔方法〕 |  |  |  | 〔方法〕 |  |  |  |
|  | 〔方法〕 |  | 〔方法〕 |  | 〔方法〕 |  | 〔方法〕 |  |
|  | 〔方法〕 |  | 〔方法〕 |  | 〔方法〕 |  | 〔方法〕 |  |
|  | 〔方法〕 |  | 〔方法〕 |  | 〔方法〕 |  | 〔方法〕 |  |

备注：MS采集时间和切阀时间可根据出峰实际情况进行调整。

- 验证内容

  - 系统适用性

    - 溶液配制

- 系统适用性溶液配制表

| 名称 | 溶液配制 |
| --- | --- |
| 溶剂 | 〔方法〕 |
| 对照品贮备液 （约6μg/ml） | 〔方法〕 |
| 中间贮备液 （约600ng/ml） | 〔方法〕 |
| 系统适用性溶液 （约30ng/ml） | 〔方法〕 |

    - 试验过程

精密吸取系统适用性溶液3μl，注入液质联用仪。重复进样6次，记录杂质峰的保留时间和峰面积，并计算RSD。

    - 接受标准

6针系统适用性溶液中，杂质峰保留时间RSD≤2.0%，峰面积RSD≤20.0%。

    - 结果及结论

- 系统适用性试验结果表

| No. | 〔LIMS〕 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 |
| 1 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 |
| 2 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 |
| 3 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 |
| 4 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 |
| 5 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 |
| 6 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 |
| RSD（%） | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 |
| 结论 | 〔图谱〕 |  |

    - 相关图谱

见附件：第01~06页。

  - 专属性

    - 溶液配制

- 专属性溶液配制表

| 名称 | 溶液配制 |
| --- | --- |
| 空白溶液（溶剂） | 〔方法〕 |
| 对照品溶液 （约30ng/ml） | 〔方法〕 |
| 供试品溶液 （约0.5mg/ml） | 〔方法〕 |
| 加标供试品溶液 | 〔方法〕 |

    - 试验过程

精密吸取空白溶液、对照品溶液、供试品溶液、加标供试品溶液各3μl，依次注入液质联用仪，记录杂质峰保留时间和峰面积。

    - 接受标准

空白溶液在杂质峰附近无干扰；供试品溶液在杂质峰附近无干扰；对照品溶液和加标供试品溶液中杂质均出峰正常。

    - 结果及结论

- 专属性试验结果表

| 杂质名称 | 溶液名称 | 保留时间（min） | 峰面积 |
| --- | --- | --- | --- |
| 〔LIMS〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 |
|  | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 |
|  | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 |
|  | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 |
| 结论 | 〔图谱〕 |  |  |

    - 相关图谱

见附件：第07~10页。

  - 检测限与定量限

    - 溶液配制

- 检测限与定量限溶液配制表

| 名称 | 溶液配制 |
| --- | --- |
| 溶剂 | 〔方法〕 |
| 检测限溶液 （约1.50ng/ml，占限度5%） | 〔方法〕 |
| 定量限溶液 （约3.00ng/ml，占限度10%） | 〔方法〕 |

    - 试验过程

精密吸取检测限溶液、定量限溶液各3μl，注入液质联用仪，检测限溶液连续进样3次，定量限溶液连续进样6次，记录信噪比S/N，并计算定量限溶液6次进样峰面积的RSD。

    - 接受标准

（1）检测限溶液信噪比S/N≥3；

（2）定量限溶液信噪比S/N≥10；6针定量限溶液峰面积RSD≤20.0%。

    - 结果及结论

- 检测限试验结果表

| 名称 | S/N-1 | S/N-2 | S/N-3 | 检测限浓度（ng/ml） | 相当于供试品中含量（ppm） | 占限度百分比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N-亚硝基 氢氯噻嗪 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 |
| 结论 | 〔图谱〕 |  |  |  |  |  |

- 〔LIMS〕-定量限试验结果表

| No. | 信噪比S/N | 峰面积 | 峰面积RSD（%） | 定量限浓度（ng/ml） | 相当于供试品中含量（ppm） | 占限度百分比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 |
| 2 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 |  |  |  |  |
| 3 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 |  |  |  |  |
| 4 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 |  |  |  |  |
| 5 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 |  |  |  |  |
| 6 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 |  |  |  |  |
| 结论 | 〔图谱〕 |  |  |  |  |  |

    - 相关图谱

见附件：第11~19页。

  - 线性与范围

    - 溶液配制

精密量取“7.1系统适用性”项下的中间贮备液适量，用乙腈（含0.1%甲酸）稀释至以下浓度。

- 线性溶液配制表

| 中间贮备液 浓度（ng/ml） | 量取体积（μl） | 定容至（ml） | 目标溶液理论浓度（ng/ml） | 占限度浓度百分比（%） | 溶液名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 〔方法〕 | 〔方法〕 | 〔方法〕 | 〔方法〕 | 〔方法〕 | 〔方法〕 |
|  | 〔方法〕 | 〔方法〕 | 〔方法〕 | 〔方法〕 | 〔方法〕 |
|  | 〔方法〕 | 〔方法〕 | 〔方法〕 | 〔方法〕 | 〔方法〕 |
|  | 〔方法〕 | 〔方法〕 | 〔方法〕 | 〔方法〕 | 〔方法〕 |
|  | 〔方法〕 | 〔方法〕 | 〔方法〕 | 〔方法〕 | 〔方法〕 |

    - 试验过程

精密吸取上述线性溶液各3μl，依次注入液质联用仪，记录色谱峰面积。以各线性溶液浓度对每个浓度点峰面积作回归曲线，计算回归方程及相关系数。

    - 接受标准

杂质在LOQ~200%限度范围内呈线性关系，相关系数r≥0.99，截距/100%浓度峰面积比值不大于20%，并进行残差分析。

    - 结果及结论

- 〔LIMS〕-线性与范围试验结果表

| 溶液名称 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实际浓度（ng/ml） | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 |
| 峰面积 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 |
| 回归曲线图 | 〔图谱〕 |  |  |  |  |
| 线性回归方程 | 〔图谱〕 |  |  |  |  |
| 线性相关系数 | 〔图谱〕 |  | 〔图谱〕 |  | 〔图谱〕 |
| 预测峰面积 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 |
| 残差 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 |
| 残差图 | 〔图谱〕 |  |  |  |  |
| 结论 | 〔图谱〕 |  |  |  |  |

    - 相关图谱

见附件：第20~24页。

  - 重复性

    - 溶液配制

- 重复性溶液配制表

| 名称 | 溶液配制 |
| --- | --- |
| 溶剂 | 〔方法〕 |
| 线性溶液 | 〔方法〕 |
| 加标供试品溶液 | 〔方法〕 |

    - 试验过程

由技术员A使用色谱柱1，精密吸取线性溶液、加标供试品溶液各3μl，注入液质联用仪，记录杂质峰保留时间及峰面积，以标准曲线法计算杂质的含量及RSD。

    - 接受标准

6份加标供试品溶液中，杂质保留时间RSD≤2.0%，含量RSD≤20.0%；95%置信区间应在理论含量的70%~130%范围内。

    - 结果及结论

- 〔LIMS〕-重复性试验结果表

| No. | API质量（mg） | 保留时间（min） | 峰面积 | 测得浓度（ng/ml） | 相当供试品中含量（ppm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 |
| 2 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 |
| 3 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 |
| 4 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 |
| 5 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 |
| 6 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 |
| 〔图谱〕 |  | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 |
| 〔图谱〕 |  | 〔图谱〕 |  |  |  |
| 〔图谱〕 |  | 〔图谱〕 |  |  |  |
| 〔图谱〕 |  | 〔图谱〕 |  |  |  |

    - 相关图谱

见附件：第25~30页。

  - 中间精密度

    - 溶液配制

由技术员B在不同日期，重新配制线性溶液和6份100%加标供试品溶液，配制步骤如下。

- 中间精密度溶液配制表

| 名称 | 溶液配制 |
| --- | --- |
| 溶剂 | 〔方法〕 |
| 对照品贮备液 （约6μg/ml） | 〔方法〕 |
| 中间贮备液 （约600ng/ml） | 〔方法〕 |
| 线性溶液 | 〔方法〕 |
| 加标供试品 溶液 | 〔方法〕 |

    - 试验过程

由技术员B使用色谱柱2，精密吸取线性溶液、加标供试品溶液各3μl，注入液质联用仪，结合重复性结果，记录杂质峰保留时间及峰面积，以标准曲线法计算含量及RSD。

    - 接受标准

6份加标供试品溶液中，杂质峰保留时间RSD≤2.0%，含量RSD≤20.0%；与重复性共12份加标供试品溶液中杂质含量RSD≤20.0%；95%置信区间应在理论含量的70%~130%范围内。

    - 结果及结论

- 〔LIMS〕-中间精密度-线性试验结果表

| 溶液名称 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实际浓度（ng/ml） | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 |
| 峰面积 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 |
| 回归曲线图 | 〔图谱〕 |  |  |  |  |
| 线性回归方程 | 〔图谱〕 |  |  |  |  |
| 线性相关系数 | 〔图谱〕 |  | 〔图谱〕 |  | 〔图谱〕 |
| 预测峰面积 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 |
| 残差 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 |
| 残差图 | 〔图谱〕 |  |  |  |  |

- 〔LIMS〕-中间精密度-加标供试品试验结果表

| 人员/日期 | No. | API质量（mg） | 保留时间（min） | 峰面积 | 测得浓度（ng/ml） | 相当供试品中含量（ppm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 〔LIMS〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 |
|  | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 |
|  | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 |
|  | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 |
|  | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 |
|  | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 |
|  | 〔图谱〕 |  | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 |
| 〔LIMS〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 |
|  | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 |
|  | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 |
|  | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 |
|  | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 |
|  | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 |
|  | 〔图谱〕 |  | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 |
|  | 〔图谱〕 |  | 〔图谱〕 |  |  |  |
|  | 〔图谱〕 |  | 〔图谱〕 |  |  |  |
| 〔图谱〕 |  |  | 〔图谱〕 |  |  |  |
| 〔图谱〕 |  |  | 〔图谱〕 |  |  |  |
| 〔图谱〕 |  |  | 〔图谱〕 |  |  |  |
| 〔图谱〕 |  |  | 〔图谱〕 |  |  |  |

    - 相关图谱

见附件：第31~41页。

  - 准确度

    - 溶液配制

- 准确度溶液配制表

| 名称 | 溶液配制 |
| --- | --- |
| 溶剂 | 〔方法〕 |
| 线性溶液 | 〔方法〕 |
| 供试品溶液 | 〔方法〕 |
| 定量限加标 供试品溶液 | 〔方法〕 |
| 100%加标 供试品溶液 | 〔方法〕 |
| 150%加标 供试品溶液 | 〔方法〕 |

    - 试验过程

精密吸取线性溶液、供试品溶液、定量限加标供试品溶液、100%加标供试品溶液、150%加标供试品溶液各3μl，依次注入液质联用仪，记录色谱图。以供试品溶液校正各加标供试品溶液，并计算9份加标供试品溶液回收率及回收率RSD。

    - 接受标准

各浓度加标供试品溶液中杂质回收率均应在70%~130%范围内，且9针回收率RSD≤20.0%；95%置信区间应在70%~130%范围内。

    - 结果及结论

- 供试品中杂质结果表

| 杂质名称 | No. | API质量 （mg） | 峰面积 | 测得浓度（ng/ml） | 含量（ppm） | 平均含量（ppm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 〔LIMS〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 |
|  | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 |  |
|  | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 |  |

- 〔LIMS〕-准确度试验结果表

| 溶液 名称 | No. | API质量（mg） | 测得浓度（ng/ml） | 测得量 （ng） | 空白量（ng） | 加入量（ng） | 回收率 （%） | 平均值（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOQ加标 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 |
|  | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 |  | 〔图谱〕 |  |
|  | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 |  | 〔图谱〕 |  |
| 100%加标 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 |
|  | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 |  | 〔图谱〕 |  |
|  | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 |  | 〔图谱〕 |  |
| 150%加标 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 |
|  | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 |  | 〔图谱〕 |  |
|  | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 |  | 〔图谱〕 |  |
| 〔图谱〕 |  |  | 〔图谱〕 |  |  |  |  |  |
| 〔图谱〕 |  |  | 〔图谱〕 |  |  |  |  |  |
| 〔图谱〕 |  |  | 〔图谱〕 |  |  |  |  |  |
| 〔图谱〕 |  |  | 〔图谱〕 |  |  |  |  |  |

    - 相关图谱

见附件：第42~53页。

  - 溶液稳定性

    - 溶液配制

- 溶液稳定性配制表

| 名称 | 溶液配制 |
| --- | --- |
| 对照品溶液 | 〔方法〕 |
| 加标供试品溶液 | 〔方法〕 |

    - 试验过程

对照品溶液、加标供试品溶液分别于冷藏（5℃）放置3.1h、7.7h、14.1h后，精密吸取上述溶液各3μl，注入液质联用仪，记录峰面积。

    - 接受标准

对照品溶液、加标供试品溶液于冷藏（5℃）放置不同时间后，杂质测得浓度与0h测得浓度比值在0.7~1.3范围内。

    - 结果及结论

- 〔LIMS〕-溶液稳定性试验结果表

| 时间 | 对照品溶液 |  | 加标供试品溶液 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度（ng/ml） | 与0h比值 | 浓度（ng/ml） | 与0h比值 |
| 0h | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 |
| 3.1h | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 |
| 7.7h | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 |
| 14.1h | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 |
| 结论 | 〔图谱〕 |  |  |  |

    - 相关图谱

见附件：第54~61页。

  - 耐用性

    - 溶液配制

- 耐用性溶液配制表

| 名称 | 溶液配制 |
| --- | --- |
| 空白溶液（溶剂） | 〔方法〕 |
| 线性溶液 | 〔方法〕 |
| 供试品溶液 | 〔方法〕 |
| 加标供试品溶液 | 〔方法〕 |

    - 试验过程

更换同品牌同型号不同序列号的色谱柱，取空白溶液、线性溶液、供试品溶液、加标供试品溶液各3μl，依次注入液质联用仪，记录色谱图。

    - 接受标准

更换色谱柱后，空白溶液在杂质峰附近无干扰，供试品溶液在杂质峰附近无干扰；杂质线性系数r≥0.99；加标供试品溶液中杂质测得浓度与初始条件下测得浓度比值在0.7~1.3之间。

    - 结果及结论

- 〔LIMS〕-耐用性试验结果表

| 溶液名称 | 色谱柱1（SN：03273829015191） | 色谱柱2（SN：04113128725113） |
| --- | --- | --- |
| 空白溶液 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 |
| 供试品溶液 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 |
| 线性方程 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 |
| 线性系数 | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 |
| 加标溶液测得浓度（ng/ml） | 〔图谱〕 | 〔图谱〕 |
| 浓度比值 | 〔图谱〕 |  |
| 结论 | 〔图谱〕 |  |

备注：初始条件，即色谱柱1条件下的空白溶液、检测限溶液、供试品溶液和加标供试品溶液均采用“7.2专属性”条件下的各溶液数据；线性相关系数采用“7.4线性与范围”条件下的各溶液数据。

    - 相关图谱

见附件：第62~77页。

- 供试品检测

  - 溶液配制

表8-1  供试品检测溶液配制表

| 名称 | 溶液配制 |
| --- | --- |
| 空白溶液（溶剂） | 〔方法〕 |
| 对照品贮备液 （约6μg/ml） | 〔方法〕 |
| 中间贮备液 （约600ng/ml） | 〔方法〕 |
| 检测限溶液 （约1.50ng/ml） | 〔方法〕 |
| 线性溶液 | 〔方法〕 |
| 供试品溶液 | 〔方法〕 |

  - 试验过程

精密吸取空白溶液、检测限溶液、线性溶液、供试品溶液各3μl，依次注入液质联用仪，记录色谱图。

  - 可接受标准

表8-2  可接受标准

| 溶液 | 进样针数 | 接受标准 |
| --- | --- | --- |
| 空白溶液 | ≥1针 | 空白溶液在杂质峰附近无干扰。 |
| 检测限溶液 | 1针 | 杂质信噪比≥3。 |
| 线性溶液 | 各1针 | 线性相关系数r≥0.99。 |
| 空白溶液 | ≥1针 | 空白溶液在杂质峰附近无干扰。 |
| 供试品溶液 | 各1针 | 供试品中含〔LIMS〕不得过60ppm。 |

  - 结果及结论

表8-3  供试品检测结果表

| 溶液 | 结果 |
| --- | --- |
| 空白溶液 | 〔图谱〕 |
| 检测限溶液 | 〔图谱〕 |
| 线性溶液 | 〔图谱〕 |
| 空白溶液 | 〔图谱〕 |
| 供试品溶液 | 〔图谱〕 |
| 结论 | 〔图谱〕 |

  - 相关图谱

见附件：第78~94页。

- 计算公式

（1）杂质含量（ng/mg或ppm）= C×V /（M粉末×规格/片重）

式中，C：标准曲线计算得到的杂质浓度（ng/ml）；

V：样品的稀释体积，即20ml；

M粉末：称取制剂粉末的质量（mg）。

（2）回收率（%）=（测得量﹣空白量）/加入量×100%

测得量（ng）=标准曲线计算浓度（ng/ml）×稀释体积（ml），即20ml；

空白量（ng）=供试品平均含量（ng/mg）×加标供试品的称样量（mg）×规格/片重；

加入量（ng）=加入中间贮备液的浓度（ng/ml）×加入体积（ml）。

（3）残差=实际峰面积-预测峰面积；

预测峰面积=ax+b；

式中，a=线性方程的斜率，b为截距，x为实际浓度。

（4）置信区间计算公式：

x±t1-α2，df×Sn

式中，x：数据平均值；

n：样本量（重复性为6，准确度为9，中间精密度为12）；

df：自由度，n-1；

S：标准差；

t1-α2，df：当标准差S具有df自由度，且置信水平为1-α（95%置信区间）时t分布的1-α2分位数。

（5）修约原则

相关系数r：只舍不进，保留至小数点后四位数；

RSD：只进不舍，保留至小数点后一位数；

其他数值的修约均按照四舍六入五留双，并保留至和接受标准位数一致；若限度为整数，测得含量可保留至小数点后一位数。

- 偏差

无。

- 附件

〔LIMS〕中〔LIMS〕杂质分析方法验证报告图谱。

- 变更历史

| 版本号 | 主要变更描述 | 生效日期 |
| --- | --- | --- |
| 〔审批〕 | 〔审批〕 | 〔审批〕 |